安环函〔2022〕55号

安康市生态环境局

关于对汉滨区第一医院新建DSA建设项目环境影响报告表的批复

汉滨区第一医院：

你单位《关于审批<汉滨区第一医院新建DSA建设项目>的请示》（汉区一医字〔2022〕7号）和相关资料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目建设单位为汉滨区第一医院，位于安康市汉滨区西大街金银巷46号汉滨区第一医院门诊住院大楼8层，建筑面积219m2。DSA手术室内设置1台UNIQ FD20型医用血管造影X射线摄影系统（DSA），最大管电压125kV，最大管电流1000mA，属于Ⅱ类射线装置。四周墙体采用4mm厚铅板，顶棚、地板采用15mm混凝土+30mm厚硫酸钡涂料，医生进出门采用3mmPb手动平开铅门，受检者进出门、污物通道门采用3mmPb电动门，防护观察窗采用15mm厚铅玻璃。该项目总投资892万元，环保投资16万元，占总投资的1.79%。

经审查，在全面落实环境影响报告表提出的辐射安全防护措施后，对项目作业人员和公众产生的辐射影响符合辐射剂量约束限值要求。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设和运行中应重点做好以下工作

（一）健全辐射安全与防护监测制度并确保实施。按相关要求编制辐射安全与防护年度评估报告，并报辐射安全许可证发证部门和当地生态环境部门。

- （二）定期对DSA工作场所辐射安全与防护措施进行检查和维护，确保其安全可靠。

- （三）结合本单位实际情况，制订辐射事故应急预案并进行演练。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律法规规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后方可正式投入生产。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体,应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求,依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响公众的环境权益。

（三）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，安康市生态环境局汉滨分局负责该项目的事中事后监督管理，市生态环境保护综合执法支队对项目事中事后监督管理工作进行监督和指导。

（四）你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的《环境影响报告表》送安康市生态环境局汉滨分局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门监督检查。

安康市生态环境局

2022年3月3日

抄送：安康市生态环境保护综合执法支队、安康市生态环境局汉滨分局